使用前请仔细阅读说明书 版本号：202202

核酸提取纯化试剂盒使用说明书

货号：ME01B08                规格：24T                    保存：室温

产品说明：

本试剂盒采用具有独特分离作用的磁珠和缓冲液系统，可从血液、血清、拭子保存液、组织匀浆液等样本中分离纯化核酸。本试剂盒中所使用的磁珠为特殊包被的磁珠，在一定条件下对核酸具有很强的亲和力，而当条件改变时，磁珠释放所吸附的核酸，能够达到快速分离纯化核酸等目的。所提取的核酸纯度高可直接用于PCR、Real-time PCR和Southern Blot等实验。

产品组成：

| 组分 | ME01B08（24T） |
| --- | --- |
| 核酸提取纯化试剂 | 1T/条× 8条/板× 3板 |

自备仪器耗材：涡旋混匀仪、三狮生物ES08全自动核酸提取纯化仪。

试剂条（1T/条）所对应试剂孔位及用量：

| 孔位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试剂 | 500μL裂解液 | 500μL磁珠 | 700μL洗涤液1 | 700μL洗涤液2 | 700μL洗涤液2 | 100μL洗脱液 |

储存条件：

试剂置于室温（15-25℃）干燥条件下，可保存12个月。

产品特点：

- 样本使用广泛：可从血液、血清、拭子保存液、组织匀浆液等样品中直接提取核酸。

- 高质量：独特的裂解缓冲体系，纯化出的核酸可满足高通量测序等实验要求。

- 快速无毒：采用磁珠吸附，无需使用酚、氯仿等，可结合自动化仪器使用。

操作步骤：

- 样品制备：

血液、血清等液体样本可直接进行核酸提取。

组织样本：称取50-200mg组织放于2mL无酶离心管中，加入0.3-0.8mL生理盐水或PBS缓冲液和2-4粒钢珠，于研磨仪中进行低温研磨0.5-2min，至无块状物存在，然后8000rpm离心1min，取上清液进行核酸抽提。

分泌物样本：使用棉拭子在生理盐水中浸润后在采样部位翻转涂抹，完成采集后将拭子头掰下放入含1mL生理盐水的离心管中涡旋30s，取200μL混匀液进入后续步骤。

- 操作步骤：

本操作以三狮生物ES08核酸提取仪为例，可同步完成1-8个样本提取。

- 深孔板准备：根据样本量从试剂盒中取出试剂条，颠倒混匀数次使磁珠重悬，轻甩试剂条，使磁珠及试剂等组分均集中到深孔板底部，使用前小心撕去铝箔封口膜，避免孔板振动，防止液体溅出。

- 样本准备：取200μL待提取样本加入试剂条孔位1。

- 从左至右依次为孔位1～孔位7，点击磁套下降，插入磁套，将试剂条放入对应孔位，按以下程序进行核酸提取：

| 温度设置/℃ |  |  |  | 体积设置/μL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 70 | T2 | 70 | V1 | 700 | V2 | 500 | V3 | 700 |
|  |  |  |  | V4 | 700 | V5 | 700 | V7 | 100 |
| 序号 | 步骤名称 |  | 孔位 | 动作名称 |  | 速度 |  | 时间（秒） |  |
| 1 | 裂解加温 |  | 1 | 加热开启 |  |  |  | 70℃ |  |
| 2 | 移磁珠 |  | 2 | 振动混匀 |  | 8 |  | 20 |  |
| 3 |  |  | 2 | 吸磁珠 |  | 3 |  | 2 |  |
| 4 | 结合 |  | 1 | 放磁珠 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 1 | 振动混匀 |  | 7 |  | 480 |  |
| 6 | / |  | 1 | 加热关闭 |  |  |  |  |  |
| 7 | 移磁珠 |  | 1 | 吸磁珠 |  | 2 |  | 2 |  |
| 8 | 洗涤1 |  | 3 | 放磁珠 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 3 | 振动混匀 |  | 7 |  | 60 |  |
| 10 |  |  | 3 | 吸磁珠 |  | 2 |  | 2 |  |
| 11 | 洗涤2 |  | 4 | 放磁珠 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 4 | 振动混匀 |  | 7 |  | 60 |  |
| 13 |  |  | 4 | 吸磁珠 |  | 2 |  | 2 |  |
| 14 | 洗涤3 |  | 5 | 放磁珠 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 5 | 振动混匀 |  | 7 |  | 60 |  |
| 16 |  |  | 5 | 吸磁珠 |  | 2 |  | 2 |  |
| 17 | 洗脱升温 |  | 7 | 加热开启 |  |  |  | 70℃ |  |
| 18 | 晾干 |  | 5 | 等待时间 |  |  |  | 300 |  |
| 19 | 洗脱 |  | 7 | 放磁珠 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 7 | 振动混匀 |  | 3 |  | 240 |  |
| 21 |  |  | 7 | 吸磁珠 |  | 1 |  | 3 |  |
| 22 | / |  | 7 | 加热关闭 |  |  |  |  |  |
| 23 | 弃磁珠 |  | 2 | 放磁珠 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 2 | 振动混匀 |  | 8 |  | 20 |  |

- 仪器运行结束后，将试剂条孔位7含核酸的洗脱液转移至新的无核酸酶的离心管中，用于后续检测或保存-20℃冰箱。

注意：不同批号的试剂若无特殊说明，请勿混合使用，并保证在有效期内使用该试剂盒。